附件2

初步采购需求反馈表

| 序号 | 类别名称 | 初步采购需求 | “初步采购需求”的表述是否需要在此基础上进一步完善 | 初步预算单价 | 建议单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微波多肽合成仪 （1台） | - 1. 利用微波辅助单通道Fmoc固相多肽合成以及有机化学合成；全自动固相多肽合成与微波辅助有机合成两种工作模式可手动切换。 - 2. 单模微波反应腔；微波工作频率：2.45 GHz；微波工作功率范围：0-110W - 3. 工作温度范围：40-100 °C ；升温速率: 2-5 °C/秒 - 4. 工作压力范围：在常压进行 - 5.★合成规模：6μmol–1.8mmol；反应容器：一次性反应容器，规格5mL, 10mL和30mL ，工作体积：0.6~20ml - 6. 搅拌方式：采用180°振荡式混合技术；活化方式：支持In-situ和 pre-activation - 7. 整套设备的系统管路没有阀门，便于清洁维护 - 8. 操作界面：液晶触摸电容屏不小于10英寸。主机与PC操作控制一体化设计，无需外接电脑，节省空间。通过USB2.0接口传输数据。 - 9. 软件功能：系统自带固相多肽合成与有机化学合成独立操作界面；系统有常用方法，用户也可以自行编辑；自动计算所有试剂以及氨基酸用量，并生成PDF格式一览表格，方便称量药品和配溶液。可进行支链或者环状多肽的合成。实验结束自动发送通知邮件。 - 10. 系统外置真空泵要求：化学隔膜泵，极限真空100 mbar ，最大抽速: 11 L/min - 11. ▲利用移液工作站实现多肽合成自动化：三个数字计量泵，10ml进样环路；双移液针头设计，杜绝交叉污染；流速6-50mL/min；超声波液位探测；x, y, z轴三维机械臂；试剂的放置和取用灵活。 - 12. 认证：CE，CSA - 13. 配置：全自动微波辅助固相法多肽合成仪主机一套（含微波合成模块一个，泵模块一个，全自动移液工作站一个）；安装原厂正版多肽合成操作软件；化学隔膜泵一个，真空链接管路一套；32×30ml氨基酸试管架一个（含有试管架盖子和夹层塑料膜各一块）；反应管进样工具和套圈各一个；5ml、10ml、30ml反应管延伸工具各一个；185ml反应溶剂瓶5个（含有溶剂瓶盖子和夹层塑料膜各一块）、系统溶剂瓶（GL45棕色玻璃）1L、2L和5L各1个，10L废液瓶1个；30ml氨基酸反应管100个；带有PTFE筛板的5ml、10ml、30ml反应管各10个，每个反应管各配1个反应管盖；5ml、10ml、30ml通用反应管管口塞30个。 - 14. 售后服务条款： - 1）整机保修3年，保修期内4小时电话相应，24小时到达用户现场解决问题。2）安装完成后，由厂家应用技术工程师进行产品使用的培训工作，培训内容包含设备的硬件，原理，操作步骤，维护保养等内容。3）协助用户单位培训出1-2位熟练操作的操作人员。4）保修期满后，对设备终身维护保养，24小时内对用户的故障问题做出回应，免收上门服务费，维修零配件7折供货。 | □需要 □不需要 修改建议： | 138.6万元 |  |
| 2 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 （1台） | 1.主机部分 1.1激光器：半导体红光激光器，最大功率40mW 1.2检测器：高灵敏度雪崩型二极管（APD） ▲1.3温控：-5-110℃，±0.1℃ 1.4光路：全光纤结构设计 1.5 在线测试功能：包含在线实时测试和实验室离线测试两种测量模式 2. Zeta电位测量部分： 2.1测量方法：使用PALS技术进行测量，提供原始相位谱图； 2.2电泳测量适用粒度范围：0.001-100 μm 2.3 Zeta电位测量范围：无实际限制 ★2.4电导率范围：0-30 S/m 2.5电泳迁移率范围：10 -11-10 -7 m2 /V.s 2.6钯电极：无电渗运动，可清洁重复使用，能测量有机相样品Zeta电位 2.7 可升级膜表面电位测量功能，用于测量薄膜表面电位 3. 粒度测量部分： 3.1粒度测量范围：0.3nm-15μm 3.2分子量范围：342-2*107Dalton 3.3散射角：15°和90° 3.5相关器： ≥4*1011线性通道，最小采样时间25ns，支持互相关测量，支持4路信号输入。 3.6软件：软件为开放式软件，可在任意其它电脑上安装，原始数据可导出到其它电脑上进行后续分析处理，提供NNLS、CONTIN、Lognomal蛋白质与聚合物分析模型。 ★4．微流变部分： 4.1 通过对探测颗粒均方位移（MSD）的分析，可确定复杂流体的流变学特性：粘度、弹性模量G'以及粘性模量G''，进行低粘性、弱结构及高应变敏感样品的粘弹性表征 其他 一、仪器配置要求： 1） 高灵敏Zeta电位及粒度分析仪主机 1台 2） 方形样品池： 200个 3） 玻璃样品池 20个 4） 永久型钯电极 （耐腐蚀） 1个 5） 电极清洗工具 1个 6） Zeta电位标样 1瓶 7） 粒度标样 1瓶 8） 粒度及Zeta电位分析仪软件 1套 9) 品牌计算机（I5处理器，8G内存，1T硬盘，21'液晶显示器） 1台 二、售后服务条款：1）整机保修3年，保修期内4小时电话相应，24小时到达用户现场解决问题。2）安装完成后，由厂家应用技术工程师进行产品使用的培训工作，培训内容包含设备的硬件，原理，操作步骤，维护保养等内容。3）协助用户单位培训出1-2位熟练操作的操作人员。4）保修期满后，对设备终身维护保养，24小时内对用户的故障问题做出回应，免收上门服务费，维修零配件7折供货。 | □需要 □不需要 修改建议： | 50万元 |  |
| 3 | 电子顺磁共振（自由基） （1台） | 1、灵敏度 1.1、检测灵敏度：≤ 5*109 spins/G线宽； 1.2、▲浓度灵敏度：≤50 pM 2、分辨率 2.1、▲设置中心磁场分辨率：≤0.3 mG； 2.2、数字化分辨率：≥24 bit 3、微波系统性能 3.1、微波工作频率：X波段 3.2、微波功率：1uW – 100 mW； 3.3、最大微波功率衰减：≥ 50 dB 4、谐振腔性能要求： 4.1、X波段谐振腔 4.2、最大调制幅度：≥ 10G 4.3、能用于变温单元 5、磁体系统性能： 5.1、扫场强度范围：0 ~ 6000 G； 5.2、▲均匀性：优于50 mG（覆盖样品所在区域）； 5.3、▲台式磁体；整机尺寸不大于: 397*262*192mm 6、场控制器性能： 6.1、工作范围：0.1 G~ 6000 G； 6.2、最大扫描点数：≥125000； 7、信号通道性能： 7.1、调制频率：10 kHz 和100 kHz； 7.2、0度相位检测； 8、数据处理工作站： 高性能的原装机，用于图像、数据储存介质。配置不低于（CPU > 3.1GHz (双核)；内存≥ 4 GB；硬盘≥ 500GB；22英寸显示器） 9、软件功能： 提供最新的常规和二维用于电子顺磁共振实验的谱仪控制、数据采集及谱图处理，拟合分析的全套软件包。具有如下功能（不仅限于此）： 9.1、≤自动调谐，EPR参数校正 9.2、g值计算 9.3、在线帮助和说明功能 9.4、▲具有自旋拟合和绝对自旋数定量功能，自动频谱分析流程，自动生成报告 9.5、自旋拟合功能 9.6、绝对自旋数计算 9.7、具有“Power Sweep”和“Modulation Sweep”等两种自动扫描模式功能 10、提供多样化配件，满足多种测试要求： 10.1、▲液氮变温单元，温度范围-180C ~ 200 C 10.2、生物温度控制器：用于组织样品等生物系统的稳定。温度范围：室温至60 °C。 10.3、连续流通进样系统。 10.4、▲自动测角器，全自动按角度旋转样品，步长为 0.1°至 180°。每次测量前自动调整波谱仪。 10.5、组织池：用于放置薄的含水份的样品（如组织样品） 10.6、 扁平池：优化样品在水或者其他极性溶剂中的灵敏度 10.7、 指状杜瓦瓶：保持样品在77K恒温下 11、配置要求： 11.1、台式电子顺磁共振波谱仪1台 11.2、数据处理工作站1套 11.3、锰标不少于1个，用于校准磁场 11.4、▲液氮变温单元1个，温度范围-180C ~ 200 C 11.5、生物温度控制器 11.6、100W 汞灯光源（原装进口），波长200nm~2000nm 11.7、连续流通进样系统1个 11.8、扁平池不少于2个 11.9、组织池不少于1个 11.10、指状杜瓦77K 不少于1个 11.11、专用二级标样锰标 1个 11.12、毛细管及密封组件 一次性50 µl毛细管250支m /毛细管引导管及3 、6 mm夹头/密封组件 不少于1组 11.13、UPS一套（国内供货） 12、售后服务条款：1）整机保修1年，保修期内4小时电话相应，24小时到达用户现场解决问题。2）安装完成后，由厂家应用技术工程师进行产品使用的培训工作，培训内容包含设备的硬件，原理，操作步骤，维护保养等内容。3）协助用户单位培训出1-2位熟练操作的操作人员。4）保修期满后，对设备终身维护保养，24小时内对用户的故障问题做出回应，免收上门服务费，维修零配件7折供货。 | □需要 □不需要 修改建议： | 86万元 |  |
| 4 | 超高速离心机 （1台） | 1、≥100000rpm智能型超速离心机一台，内置PC，带软件和数据库，无需再外接电脑；选配定角转头最大单次实际离心体积≥1500mL（验收按照实际配置的转头为准）； 2、转速控制精度：±2rpm； 3、仪器操作系统具有中文操作语言，方便操作； 4、真正的目视平衡，样品量不平衡容忍度为样品体积的±10%或±5mL； 5、非接触式不平衡检测及保护，不平衡检测器在转动轴间，具全程监控功能； 6、空气冷却马达，无需使用CFC或其它化学冷却液，离心室采用半导体固体制冷，无需压缩机； 7、机器工作环境温度范围为 0℃至 40℃； 8、自动干燥系统，可使离心室在每次离心后保持干燥，内设脱湿装置； ▲9、≥15寸大屏幕彩色显示，触幕式操作，防止误操作； ▲10、真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数值，便于检测仪器的真空状态，以及保证实验具有更好的精确度、重复性和对比性； 11、真空系统：包括油回转真空泵和油扩散泵，具有脱水功能； 12、视窗式软件控制，软件功能包括参数设定、转头及离心管数据库、参数换算、实验报告打印等； 13、可预设实验开始或结束时间，具有RTC功能并可实时监控，备有仪器预冷功能； 14、升降速程序：加速不少于10个，减速不少于11个； 15、转头动态惯性检测 (Dynamic Rotor Inertia Check)，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速，有效保护电机和转头，并避免危险； 16、电源断电恢复后，仪器可自动启动； 17、可配用多种离心管，包括 Opti-seal管、Quick-seal管、锥型管、g-max 管及Ultra-clear管； 其他 一、配置要求： （1）≥100000rpm智能型超速离心机一台，内置PC，带软件和数据库，无需再外接电脑； （2）定角转头1个：钛合金材质，最高转速≥70,000rpm，最大容量≥8*39ml，K≤44； ▲（3）水平转头1个：钛合金材质，最高转速≥41,000rpm，最大相对离心力≥288,000g，最大容量≥6*13.2mL，K因子≤125； ▲（4）定角转头1个：钛合金材质，最高转速≥100,000rpm，最大容量≥8*6ml，K≤15.1； （5）配置6mL离心管200支；39mL快封管100支，39mL超洁净管100支，可多次用26.3mL离心管12支；13.2mL薄壁管100支，13.2mL超洁净管100支；热封器1个及随机配套工具。 二、售后服务条款：1）整机保修5年，保修期内4小时电话相应，24小时到达用户现场解决问题。2）安装完成后，由厂家应用技术工程师进行产品使用的培训工作，培训内容包含设备的硬件，原理，操作步骤，维护保养等内容。3）协助用户单位培训出1-2位熟练操作的操作人员。4）保修期满后，对设备终身维护保养，24小时内对用户的故障问题做出回应，免收上门服务费，维修零配件7折供货。 | □需要 □不需要 修改建议： | 97.8万元 |  |
| 5 | 智能型高效离心机 （4台） | ▲1、仪器主机最高转速≥26,000 rpm，最大相对离心力≥81,770 × g，最大容量≥6L（验收按照实际配置的转头为准）； ▲2、采用≥15英寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作，具备中英文多语言版图文界面； ▲3、转速控制精度：设定转速的±10rpm或±0.1%或更优； 4、加减速设定：≥11/12档； 5、FDA/GMP级别的实时操作和运行记录、批次备注和电子签名，数据无忧； 6、远程监控管理和故障诊断平台（电脑、iOS、Android），随时随地掌控您的离心实验； 7、具有用户等级（管理员、超级用户和操作员）和用户权限； 8、运行曲线实时显示，及时观察仪器的运行状态； 9、采用可变磁阻驱动系统，可将升/降速度时间缩短一半，升至20,000rpm仅需2.5分钟； 10、具有智能化的减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命； 11、样品容量不平衡容忍度为5%，高至10mm，可“目视平衡”； 12、制冷系统采用环境保护冷冻剂，温度控制范围为-10 ℃至40 ℃； 13、时间设定范围至99h50min，另有连续离心运行 （HOLD）选择； 14、多种转头可供选择，包括定角、水平及超轻（重量为传统转头一半）JLA转头； 15、可选配生物安全转头及制药等级无菌过滤系统过滤膜，防止样品悬浮粒子扩散到空气中； 16、安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等；有生物安全转头及样品分离袋可供选择； 17、转头动态惯性检测，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速或停机，有效保护电机和转头，并避免危险； 18、仪器根据人体力学设计，必须备有脚踏开关，高度适中，方便操作； 19、仪器主机须具有医疗器械资格证，使科研成果可以直接转化为临床成果，顺利完成成果转化； 20、为保证良好的售后服务， 仪器生产厂家（非代理商）提供针对此项目的售后维修服务承诺书； 配置要求： 1）速度达到26,000rpm的冷冻离心机主机4台； 2）定角转头2个：铝合金材质，最高转速≥25,000rpm，最大相对离心力≥75,600 × g，最大容量≥8*50mL； 3）定角转头2个：铝合金材质，最高转速≥25,000rpm，最大相对离心力≥74,200 × g，最大容量≥24*15mL； 4）定角转头2个：铝合金材质，最高转速≥10,000rpm，最大相对离心力≥17,700 × g，最大容量≥6*500mL； ▲5）超轻定角转头2个：铝合金材质，最高转速≥8,000rpm，最大相对离心力≥15,970 × g，最大容量≥6*1,000mL，K≤2495； 6）配置50mL可多次用离心管50支；配置15mL可多次用离心管200支；配置500mL可以多次用离心瓶24支；配置1,000mL可以多次用离心瓶24支。 二、售后服务条款：1）整机保修5年，保修期内4小时电话相应，24小时到达用户现场解决问题。2）安装完成后，由厂家应用技术工程师进行产品使用的培训工作，培训内容包含设备的硬件，原理，操作步骤，维护保养等内容。3）协助用户单位培训出1-2位熟练操作的操作人员。4）保修期满后，对设备终身维护保养，24小时内对用户的故障问题做出回应，免收上门服务费，维修零配件7折供货。 | □需要 □不需要 修改建议： | 50万元 |  |